УСТАНОВКА ИЗМЕРЕНИЯ  ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ

«ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ»

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Тангенс 3М-3-МОЛНИЯ- 00.00.00РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 |  | ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | НАЗНАЧЕНИЕ | 4 |
|  | 1.2 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 4 |
|  | 1.3 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 5 |
|  | 1.4 | КОМПЛЕКТНОСТЬ | 7 |
|  | 1.5 | УСТРОЙСТВО | 7 |
|  | 1.6 | МАРКИРОВКА | 11 |
|  | 1.7 | УПАКОВКА | 11 |
| 2 |  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 12 |
|  | 2.1 | ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ | 12 |
|  | 2.2 | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ | 13 |
|  | 2.3 | ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 13 |
|  | 2.4 | ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИБОРА В РЕЖИМЕ ИСПЫТАНИЯ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ | 15 |
|  | 2.5 | ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИБОРА В РЕЖИМЕ СУШКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЯЧЕЕК | 17 |
|  | 2.6 | ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИБОРА В РЕЖИМЕ «РУЧНОЙ» | 19 |
|  | 2.7 | ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ | 21 |
|  | 2.8 | МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ | 21 |
| 3 |  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 23 |
| 4 |  | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ | 23 |
| 5 |  | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ | 23 |
| 6 |  | ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) | 24 |
| 7 |  | РЕКЛАМАЦИИ | 24 |

Настоящее руководство по эксплуатации, предназначено для ознакомления с устройством, техническими данными и принципом работы установки измерения  диэлектрических потерь жидких диэлектриков - «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» (далее – установка или прибор)  в объеме, необходимом для  её эксплуатации и поддержания в постоянной  готовности к работе.

# В руководстве имеются ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ 22261-94. Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

- ДНАОП 0.00-1.21-98  Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.

- ГОСТ 8.294 – 85  Мосты переменного тока уравновешенные. Методика поверки.

- ГОСТ 9.014 – 78 Временная противокоррозионная защита изделий. Общие  требования.

- ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- ГОСТ 12.0.004 – 90 Организация обучения безопасности труда.

- ГОСТ 15150 – 69  Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1 Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ»  предназначена для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла и некоторых других жидких диэлектриков, проводимых по ГОСТ 6581-75.

1.1.2  Прибор «ТАНГЕНС 3м-3 - МОЛНИЯ» изготовлен в исполнении, отвечающим требованиям ГОСТ 22261 для электронных измерительных приборов группы 2.

1.2	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

    - «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» имеет следующие нормальные условия применения:

| температура окружающего воздуха, °С | 20±5; |
| --- | --- |
| относительная влажность воздуха, % | 80 при 25°С; |
| атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 84–106 (630–795); |
| частота питающей сети, Гц | 50±1. |

    - Прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» предназначен для эксплуатации в следующих рабочих условиях применения:

| температура окружающего воздуха, °С | # от 10 до 35; |
| --- | --- |
| относительная влажность воздуха, % | # до 80 при 30 °С; |
| атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | # 70–106,7 (537–800); |
| частота питающей сети, Гц | # 50±1. |

    - Предельные условия транспортирования:

| температура окружающего воздуха, °С, | от минус 20 до плюс 50; |
| --- | --- |
| относительная влажность воздуха, % до | 95 при 30 °С; |
| атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 70–106,7 (537–800); |
| транспортная тряска: |  |
| число ударов в минуту | 80–120; |
| максимальное ускорение, м/с2 | 30. |

1.2.4	Эксплуатация прибора может производиться одним оператором, который изучил данный документ, прошёл подготовку по практической работе с прибором, и имеет группу по технике безопасности в установках с напряжением свыше 1000 В, не менее третьей.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.3.1	Прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» обеспечивает в нормальных условиях применения измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) и емкости образцов жидких диэлектриков (Сх) в диапазонах с основной погрешностью измерений, приведенными ниже:

| - диапазон измерений тангенса угла диэлектрических потерь | от 1. 10-4 до 0,3; |
| --- | --- |
| - предел допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении тангенса угла диэлектрических потерь | + (5. 10-4 + 0,05 tgδ); |
| - диапазон измерения емкости при испытательном напряжении 2 кВ | от 5 пФ до 100 пФ; |
| - предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении емкости на частоте 50Гц | 1.5 пФ+0,01 Сх; |
| - предел допускаемой относительной погрешности при измерении среднеквадратического напряжения на частоте 50 Гц в диапазоне измерения напряжения от 1 до 2 кВ | +3 %; |
| - предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры испытуемого жидкого диэлектрика | +1,5 °С. |
| -время нагрева до 90 °C, мин. | 80±20 |
| -объем ячейки, куб. см | 60±2 |
| -напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В | 220±22 |
| -потребляемая мощность, кВА, не более | 0,65 |

1.3.2	Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20±5 °С) до любой в пределах рабочей области, не превышает 10% предела допускаемой основной абсолютной погрешности измерения  на каждые 10 град. изменения температуры.

1.3.3 «ТАНГЕНС 3м-3 -МОЛНИЯ» обеспечивает вывод результатов измерений на жидкокристаллический дисплей (ЖКИ) блока индикации.

1.3.4	Изображение цифр и знаков на дисплее различимо на расстоянии не менее 0,8 м при внешней освещенности от 10 до 1000 лк.

1.3.5	«ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» в нормальных и рабочих условиях применения готов к работе в течение не более 2 мин. после включения.

1.3.6	Средняя наработка на отказ для рабочих условий применения 
не менее 4000 ч.

1.3.8	Средний срок службы измерителя – не менее 10 лет.

1.3.9	Габаритные размеры и масса составных частей измерителя приведены в таблице 1.

# Таблица 1.

| № | Наименование составной части | Обозначение | Кол., шт. | Габаритные размеры, мм | Масса, не более, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УСТАНОВКА ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ «ТАНГЕНС 3м-3 - МОЛНИЯ» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | # 3М3-00.00.00РЭ | 1 |  |  |  |
| 2 | Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» | «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» | 1 | 670x330x115 | 21 |  |
| 3 | # Ячейка измерительная |  | 3 | Ǿ105x40 | 0.4 |  |
| 4 | Комплект проводов и кабелей | КП-1 | 1 | Ǿ200x40 | 0.4 |  |
| 5 | # Тара упаковочная |  | 1 | 830х430х240 | 5 |  |

  - КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ»  поставляется в комплектности, указанной в таблице 1. Перечень кабелей, входящих в состав комплекта соединительных проводов КП1  приведен в таблице 2.

Таблица  2.

| Модификация | Наименование кабелей и проводов | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КП1 | Провод соединительный высоковольтный | 1 | Длина 1.5 м |
|  | Кабель сетевой | 1 | Длина 1.5-1.8 м |
|  | Провод заземления | 1 | Длина 1.5 м |

  - УСТРОЙСТВО

1.5.1	Прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ»  состоит состоящего из  нагревательного  шкафа – термостата, измерительного модуля совмещенного с регуляторами температуры и напряжения.

1.5.2	Структурная  схема  прибора  представлена на рисунке 1, а его внешний вид и конструкция – на рисунках 2 и 3.

1.5.3	Устройство измерительной ячейки, трехзажимного типа, показано на рисунке 4. Ячейка выполнена из нержавеющей стали. В качестве изоляторов применены кольца из фторопласта. Ячейка легко разбирается и соответствует требованиям ГОСТ-6581-75.  Детали ячеек выполнены с достаточной точностью и допускают многократную разборку,  мойку и  сушку.  Среднеквадратичное значение напряжение 2000 В, приложенное к ячейке, соответствует напряженности поля 1 МВ·м-1.

1.5.4 Прибор оборудован блокировкой, исключающей возможность подачи высокого напряжения при открытой крышке термостата. Источник высокого напряжения содержит цепи  защиты от перегрузки.

|  |  | Рис.1 Блок основной «ТАНГЕНС 3м-3-». Схема структурная. ДТВ - датчик температуры воздуха измерительного отсека; ДТМ - датчик температуры масла в измерительной ячейке; Яч№1,Яч№2,Яч№3 - ячейка измерительная №1,№2,№3 соответственно; ЭИ - электрод измерительный; ЭЗ – электрод защитный; ЭВВ – электрод высоковольтный. |
| --- | --- | --- |
| 7б 7а 6 8 9 12 10 4 5 11 13 3 2 1 |  |  |
| Рисунок 2. Прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ». Внешний вид с открытой крышкой. 1– крышка термостата; 2– ручка крышки термостата; 3– прижим контактный (3 шт.); 4 – блок управления блока основного; 5– панель управления; 6 – крышка элементов нагревательных; 7 – датчик температуры жидкости в ячейке (слева) и воздуха термостата (справа); 8 – ячейка измерительная №1; 9 – ячейка измерительная №2; 10 – ячейка измерительная №3; 11 – поддон высокопотенциальный; 12 – изолятор; 13 – поддон заземленный. |  |  |

4 6 7 5 3 1 2

Рисунок 3. Блок основной «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ». Внешний вид тыльной панели. 1 – разъем «Сеть»; 2– сетевой предохранитель; 3 – сетевой выключатель; 4 – клемма заземления; 5 – крышка отсека внешних подключений; 6 – X1, разъем для подключения внешнего измерителя. 7 – X2, клемма высокого напряжения для подключения внешнего измерителя;

Рисунок 4. Ячейка измерительная: 1,4–фторопластовые изолирующие прокладки; 2–измерительный электрод (внутренний); 3–охранный электрод; 5–высоковольтный электрод (внешний);

    - «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» представляет собой комплект электронных устройств, измеряющий одновременно следующие  параметры:

- ток нагрузки (комплексная величина);

- напряжение на нагрузке (скалярная величина);

- напряжение на нагрузке (векторная величина);

- частоту испытательного напряжения;

- температуру образца жидкого диэлектрика;

- температуру воздуха в термостате   и т.д.

По этим данным электронное устройство,  рассчитывает емкость объекта испытаний Сх и тангенс угла диэлектрических потерь tgδ и эти данные отображаются на экране. Кроме того, микропроцессорное устройство блока основного обеспечивает управление нагревом образцов жидкого диэлектрика до заданной температуры и формирование высокого напряжения на эти образцы.

  - Маркировка

    - На задней стороне   прибора  имеется шильдик с маркировкой: «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ»  №ХХХ, 201_г., где ХХХ -  заводской  номер.

    - Коммерческое наименование прибора «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» нанесено на лицевой панели прибора.

  - Упаковка

    - Упаковка должна производиться после полного выравнивания температур прибора и  окружающего воздуха помещения, где производится упаковка. Помещение, в котором производится консервация и упаковка, должно быть чистым, относительная влажность не должна превышать 70 % при температуре окружающего воздуха  20±5 °С.

    - Блоки прибора, подлежащего упаковке, не должны иметь повреждений антикоррозионных покрытий, должны быть надежно защищёны от воздействия внешней среды.

    - Блоки прибора помещают в чехлы из полиэтиленовой пленки, которые герметично заклеивают клейкой лентой типа «скотч».

    - На тарные ящики  наносятся манипуляционные знаки «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ», «ВЕРХ».

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

    - Внешний вид панели управления прибором приведен на рис.5.

    - Прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ»   может работать в четырех режимах, названия которых отражены в меню  (Рисунок5):

- «АВТО» - режим измерения диэлектрический параметров жидких диэлектриков;

- «СУШКА» - режим сушки измерительных ячеек;

- «РУЧНОЙ» - режим наладки и калибровки.

1 3 2

Рисунок 5. Вид панели управления измерителя. 1 - Светодиодный индикатор наличия высокого напряжения и выполнения измерения; 2 - Жидкокристаллический алфавитно-цифровой четырехстрочный индикатор отображающий состояние прибора, настройки, результат измерения и др.; 3 – Органы управления прибором: кнопки «ESC» («ОТМЕНА»), «◄», «►», «ОК» («ПРИНЯТЬ»).

    - В режиме «АВТО» имеется возможность выполнить в автоматическом режиме (без непосредственного участия оператора) измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости измерительных ячеек (от одной до трех) незаполненных/заполненных испытуемым диэлектриком. Измерения выполняются при комнатной температуре или  по достижению  предварительно установленной температуры.

    - В режиме  «РУЧНОЙ» возможно проведение аттестации прибора и его поверки.

    - В режиме «СУШКА» выполняется сушка элементов измерительных ячеек при требуемой температуре в течение заданного времени.

    - Кнопки «ESC» («ОТМЕНА»), «◄», «►», «ОК» («ПРИНЯТЬ») служат для управления работой прибора. 	В общем случае назначение кнопок следующее:

«ESC» («ОТМЕНА») — отмена текущего действия, выход  из текущего процесса;

«◄», «►» — перемещение по пунктам меню вверх/вниз, влево/вправо или уменьшение/увеличение содержимого  выбранных ячеек.

«ОК» («ПРИНЯТЬ») — принять введенные изменения, выполнить  процесс.

  - Эксплуатационные ограничения

    - Максимальная температура испытываемой жидкости может быть задана до 1100С.

  - Подготовка к работе и меры безопасности

    - Распаковать и установить  на рабочий стол прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» в удобном  месте для обслуживания и доступа к прибору.

    - Подключить сетевой кабель из комплекта КП 1 к разъему «Сеть» на тыльной стороне прибора.

    - Заземлить прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ»   с помощью провода заземления из комплекта КП 1, подключив его к клемме «  »  и к заземляющему контуру помещения,  где установлен прибор.

    - Включить  сетевой выключатель 3, рис. 3, расположенный  на тыльной стороне прибора, при этом на дисплее блока управления появится заставка меню «АВТО» (рис.6).

В этом режиме  возможно выполнение  следующих настроек :

- Установка значений температур T1 и Т2 образцов жидкости при которых может быть выполнено измерение емкости и тангенса, см. рис.6.  п.4.

- Значение испытательного напряжения Uисп=2000 В формирует, в применяемых  измерительных ячейках, напряженность электрического поля E=1 МВ·м-1.

- Выбрать источник формирования испытательного напряжения:

«СЕТЬ» - источником является сеть переменного тока;

«50Гц» - синтезированное, стабильные по частоте 50 Гц  и амплитуде, синусоидальное напряжение генерируемое микропроцессорным устройством блока управления (рис.1).

Рекомендуется выполнять измерения в режиме «50Гц»

1 3 2 6 5 4

Рис.6 Вид меню “АВТО” на экране прибора «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» - «АВТО» текущий режим работы; - Строка запуска процесса измерения; - Строка предварительной установки температуры Т1 и Т2; - Выбор температурного режима проведения измерения (см. табл. 3); - Текущая температура испытуемого диэлектрика в ячейке №2; - Выбор источника формирования испытательного напряжения.

Таблица 3.

| Варианты выбора | Комментарии |
| --- | --- |
| Комн | Измерение может быть выполнено без включения нагрева, при температуре испытуемой жидкости |
| T1 | Измерение может быть выполнено по достижению предустановленной температуры T1 |
| T2 | Измерение может быть выполнено по достижению предустановленной температуры T2 |
| T1, T2 | Измерение может быть выполнено по достижению предустановленной температуры T1 и затем T2 |

  - Порядок работы прибора в режиме испытания жидких диэлектриков

    - Открыть крышку термостата блока основного  1 рис.2.

    - Поднять три контактных прижима 3 и установить их вертикально  Рисунок2.

    - Извлечь из полиэтиленовых пакетов три измерительные ванночки и заполнить  их испытуемой жидкостью (далее по тексту в качестве примера испытываемой жидкости приводится трансформаторное масло). При этом необходимо соблюдать требования ГОСТ 6581-75  п.2.2.2.÷2.2.3. «Подготовка пробы».

В  общем случае количество установленных в прибор измерительных ячеек может быть от одной до трех. Ячейка, находящаяся в позиции №2, должна быть наполнена испытуемой жидкостью, что необходимо для корректной работы регулятора температуры термостата. Заполненные  трансформаторным маслом ячейки установить на соответствующие места термостата блока основного и опустить контактные прижимы на каждую ячейку (рис.2).

ВНИМАНИЕ:  При необходимости возможна установка не заполненных маслом ячеек в термостат и определение  собственных параметров измерительной ячейки без нагрева. По величине тангенса угла диэлектрических потерь, согласно ГОСТ 6581-75, можно судить о чистоте изоляционных поверхностей измерительных ячеек.

    - Закрыть крышку термостата основного блока 1 (рис.3).

    - Выполнить подключение прибора с соблюдением правил техники безопасности, в соответствии с п.2.3.

    - Убедитесь  в соответствии установленных параметров проведения измерения требуемым. При необходимости, откорректируйте (см. Приложение 1).

    - Установить курсор в виде темного треугольника на дисплее блока основного  напротив строки «ПУСК» (см. рис.6) с помощью кнопок "►", "◄" блока основного.

    - Нажать кнопку «ПРИНЯТЬ (ОК)» панели управления. На экране появится надпись «ПРОВЕРКА ЯЧЕЕК» Рисунок7,  свидетельствующая о выполнении тестирования наличия ячеек и отсутствие недопустимой утечки или пробоев в исследуемых диэлектриках.    .

Рис.7

    - При  неудачном завершении  теста ячеек выводится соответствующее сообщение. После устранения проблем продолжить испытания.

    - В случае успешного тестирования на экране появится изображение меню «ИЗМЕРЕНИЕ С и tg» (рис.8). По достижению температуры масла предустановленным Т1, T2  будет подано высокое напряжение и  выполнено измерение.

Рис.8

    - По завершению измерения  на экране отображается результат (рис.9).

Рис.9 Вид экрана после выполнения измерения.

При возникновении электрического пробоя измеритель  блокирует подачу испытательного напряжения с выводом на индикатор сообщения «Ошибка: пробой в ячейке». Следует отключить сетевое питание измерителя и устранить причину пробоя. Причиной пробоя может быть - наличие механических частиц в пробе, низкое качество масла,   отсутствие надежного электрического контакта  в высоковольтных и измерительных цепях, не затянуты гайки крепления поддона высокопотенциального к  изоляторам.

Тангенс угла диэлектрических потерь, по умолчанию, отображается в процентах, с указанием размерности - «%» . Для вывода результата в абсолютных единицах следует нажать “►”. Повторное нажатие вернет вывод  tgδ в процентах.

"◄" "◄"

Рисунок 10. Переключение экранов.

    - Просмотр результата измерения выполненного  в автоматическом режиме, при двух температурах T1 и T2,  выполняется  нажатием кнопки "◄" (Рисунок 10), что приводит к циклической смене показаний с учетом размерности.

    - В приборе, перед началом  или при выполнении измерений,  проводится контроль положения крышки термостата (1) рис. 2. Не закрытая крышка или ее открытие блокирует подачу  высокого напряжения и приводит к прерыванию процесса измерения, рисунок 11. Для продолжения работы необходимо закрыть термостат и нажать   «ПРИНЯТЬ (ОК)».

Рисунок 11. Вид экрана при открытой крышке термостата.

    - После выполнения всех необходимых измерений для данной пробы масла отключить прибор -  перевести выключатель «Сеть» в положение «0».

    - Открыть крышку термостата прибора и оставить ее открытой для остывания. После остывания термостата слить масло из ячеек и промыть их согласно ГОСТ6581–75.

После мойки ячеек высушить их в термостате блока основного 
 (см. п.2.5).

ВНИМАНИЕ: При проведении ежедневных измерений однотипных жидкостей допускается  промывку ячеек заменить трёхкратным ополаскиванием измеряемой жидкостью (см. ГОСТ 6581-75).

  - Порядок работы прибора в режиме сушки измерительных ячеек

Прибор «Тангенс - 3М3» позволяет произвести сушку измерительных ячеек согласно ГОСТ 6581-75 или других нормативных документов. Для этого после тщательной промывки и полоскания (см. ГОСТ 6581-75) необходимо детали ячеек выложить на чистую салфетку, накрыть от пыли такой же салфеткой и дать предварительно просохнуть в течении 15-30 минут при комнатной температуре и выполнить следующее:

    - Разместить детали ячеек или ячейки в сборе на их штатные места в термостате прибора.

    - Опустить контактные прижимы 3 (Рисунок 2).

    - Закрыть крышку термостата.

    - Выполнить подключение прибора с соблюдением правил техники безопасности, в соответствии с п.2.3.

    - Включить  прибор. Нажатие кнопки «Отмена» переводит прибор в состояние выбора   режима работы, рисунок 5.

    - Переметить  с помощью кнопок "►", "◄" курсор в виде темного треугольника на дисплее  напротив строки «СУШКА.

    - Нажать кнопку «ПРИНЯТЬ (ОК)», на экране появится изображение меню «СУШКА» (рис.12).

4 3 1 2

Рисунок 12. Вид экрана индикатора в режиме «СУШКА» 1-«АВТО» текущий режим работы; 2- Строка запуска режима сушки; 3- Позиция предварительной установки температуры сушки; 4- Позиция предварительной установки времени сушки.

    - Если необходимо изменить установленную температуру сушки, необходимо перевести курсор дисплея основного блока в позицию 3 (рисунок12), нажать  кнопку «ПРИНЯТЬ (ОК)»  и изменить температуру сушки с помощью кнопок “◄” (уменьшение) или “►”(увеличение), затем  нажать  кнопку «ПРИНЯТЬ (ОК)» .

    - Если необходимо изменить установленное время сушки, необходимо перевести курсор дисплея основного блока в позицию 4 (рисунок 12), нажать  кнопку «ПРИНЯТЬ (ОК)»  и изменить время сушки с помощью кнопок “◄” (уменьшение) или “►”(увеличение), затем  нажать  кнопку «ПРИНЯТЬ (ОК)».

    - Установить с помощью кнопок "►" или "◄" курсор в виде темного треугольника на дисплее   напротив строки «ПУСК» и нажать  кнопку «ПРИНЯТЬ (ОК)», что приведет к выполнению процесса сушки . При этом прибор будет поддерживать заданную температуру в течении  заданного времени, а по истечению этого времени нагреватель отключится. На экране дисплея появится сообщение «СУШКА ЗАВЕРШЕНА».

    - Для преждевременного прекращения сушки нажать кнопку «ESC» («ОТМЕНА») и дать утвердительный ответ на запрос «ДА» установив курсор "►" напротив «ДА» и нажать «ОК»(«ПРИНЯТЬ») (рис.13)  .

Рисунок 13. Внешний вид экрана прекращения сушки.

    - Выключить питание прибора..

    - Открыть крышку термостата и оставить ее открытой для остывания..

    - После остывания термостата  упаковать измерительные ячейки согласно ГОСТ 6581-75 и хранить в сухом месте до следующих измерений.

  - Порядок работы c прибором  в режиме «РУЧНОЙ»

Этот режим  является технологическим и используется при наладке и настройке прибора, а так же при поверке, аттестации..

    - Порядок работы прибора в режиме подачи высокого напряжения без включения режима нагрева.

      - Этот режим применяется для определения погрешности измерения высокого напряжения  прибора «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ», его стабильности при изменении напряжения питания.

      - Выполнить требования п. 2.3.1 и 2.3.2.

      - Подключить контрольный измерительный прибор (мост СА-7100 или киловольтметр) к клемме "Х2", расположенной под крышкой 2 (рис.3) на тыльной стороне прибора, предварительно  открутив винты крепления крышки 2 (рис.3) проводом соединительным высоковольтным из комплекта КП-1.

      - Включить прибор. Нажатием кнопки «ESC» («ОТМЕНА») перевести  прибор в меню выбора режима работы (рисунок 5).  Установить с помощью кнопки "►"  пункт «РУЧНОЙ»,  затем  нажать  кнопку «ПРИНЯТЬ (ОК)» .

Выбрать кнопками "►" или "◄" параметр подлежащий изменению и нажать кнопку «ПРИНЯТЬ (ОК)» , рисунок 14.

5

1

2 7 8 6 4 3

Рисунок 14 . Внешний вид экрана в режиме «внешние измерения»: 1 -режим работы «Ручной»; 2 - нагрев термостата –«откл»/«вкл»; 3 - выбор ячейки для измерения –« Яч1», « Яч2», «Яч3»; 4 - установка температуры термостата - от плюс 50 до 110 ºС с дискретностью 5 ºС; 5 – текущая температура датчика температуры (поз. 7а рисунок 2); 6 – выполнить измерение с установленными значениями изменяемых параметров внутренним измерителем прибора; 7 - выполнить измерение с установленными значениями изменяемых параметров внешним измерителем; 8 – выбор источника формирования высокого напряжения –«Сеть», «50 Гц».

2.6.1.5. Установить курсор на строку «внешн» и нажать  кнопку «ПРИНЯТЬ (ОК)». При этом на измерительные ячейки и клемму прибора "Х2" будет подано высокое напряжение Uисп=2000 кВ. Выполнить измерение напряжения контрольным прибором.

Рисунок 15. Внешний вид экрана в режиме «внешние измерения»

2.6.2  Порядок работы прибора в режиме измерения tgδ и Cx ячеек без нагрева.

2.6.2.1	Этот режим используется при определении погрешности измерения тангенса угла  диэлектрических потерь и электрической емкости прибора «ТАНГЕНС 3м-3 - МОЛНИЯ» при его поверке  или аттестации.

2.6.2.2	Выполнить требования п. 2.3.1 и 2.3.2.

2.6.2.3	Открутить винты крепления крышки 2 (рис.3). Подключить контрольный измерительный прибор (мост СА-7100 к клемме "Х1" проводом КИ-2 из комплекта СА-7100  и  проводом соединительным высоковольтным из комплекта КП-1 к клемме X2) .

2.6.2.4 Выбрать режим «Ручной»  и установить следующие установки в меню «РУЧНОЙ»:

-термостат- «откл.»:

-выбрать источник формирования испытательного напряжения:«СЕТЬ» или «50Гц».

2.6.2.5	Выберите требуемую ячейку  3 рис.13. и выполните измерения контрольным прибором в режиме внешнего измерения («внешн») и прибором «Тангенс 3м3» в режиме внутренних измерений («внутр»).

  - ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ

Перечень возможных способов устранения  некоторых неисправностей без обращения к производителю силами специалистов выполняющих  эксплуатацию и обслуживание данного изделия приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При подаче высокого напряжения на ячейки происходит вывод на индикатор сообщения «Ошибка: пробой в ячейке». При возникновении электри-ческого пробоя измеритель блокирует подачу испытательного напряжения с выводом на индикатор сообщения «Ошибка: пробой в ячейке». Следует отклюю-чить сетевое питание измерителя и устранить причину пробоя. Причиной пробоя может быть – наличие механических частиц в пробе, низкое качество масла, отсутствие надежного элект-рического контакта в высоковольтных и измери-тельных цепях (не затянуты гайки крепления поддона высокопотенциальный к изоляторам. | Электрический пробой испытуемой пробы в одной или более ячейках. Наличие механических частиц или низкое качес-тво масла, отсутствие надежного электрического контакта в высоко-вольтных и измеритель-ных цепях, не затянуты гайки крепления поддона высокопотенциального к изоляторам. | Выключить питание прибора. Выявить и удалить ячейку с некачественным диэлектриком. Вымыть и просушить ячейку. Затянуть гайки крепления поддона высокопотенциального к изоляторам. |

  - Меры БЕЗОПАСНОСТИ при работе с прибором

2.8.1 Приступать к работе с прибором только после изучения руководства по эксплуатации прибора «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ».

2.8.2 Все лица, работающие на установке, должны быть предварительно обучены работе, и знать в соответствующем объёме “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ).

Работа без заземления запрещается! 
2.8.3 Запрещается работать на установке с неисправной блокировкой высокого напряжения. Подача высокого напряжения при открытой крышке термостата запрещается!

2.8.4 Избегайте контактов испытуемой жидкости с кожей.  Используйте защитные перчатки.

2.8.5 Установка и снятие нагретых измерительных ячеек сухих или с маслом  выполнять  в перчатках и фартуке. Рекомендуются  хлопчатобумажные трикотажные перчатки.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание прибора «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» сводится к поддержанию в чистоте основного блока.

При проведении технического обслуживания необходимо:

-очистить блоки измерителя  от пыли марлевой салфеткой;

-протереть высоковольтную изоляцию БВ салфеткой, смоченной спиртом этиловым ректифицированным техническим сорта «Экстра»  ГОСТ 18300-87 (расход спирта на одну протирку – 50 мл).

Прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» подлежит периодической поверке. Периодичность поверки – один раз в год.

Поверку производить в соответствии с документом  УСТАНОВКА ИЗМЕРЕНИЯ  ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКОВ «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» Программа и методика аттестации.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ», упакованный в соответствии с требованиями п. 1.8 настоящего руководства, может транспортироваться любым видом транспорта в условиях, установленных правилами перевозки грузов типа 3 по ГОСТ 15150.

4.2 При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными приборами от атмосферных осадков.

4.3 Прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ», упакованный в соответствии с требованиями п. 1.8 настоящего руководства, следует хранить в условиях, которые должны соответствовать требованиям для  атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Прибор «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ»,   заводской номер № _______ , соответствует ГОСТ 6581-75 и признан годным к эксплуатации.

М.П.                             Дата      выпуска                        __________

6   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1  Изготовитель гарантирует соответствие прибора «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» требованиям действующей технической документации и ГОСТ 6581-75.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора «ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ» - 1 год со дня отгрузки потребителю.

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт изделия, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации.

Гарантия  не распространяется на изделие с механическими дефектами, полученными в результате небрежной эксплуатации.

- РЕКЛАМАЦИИ

При возникновении неисправности изделие  следует переслать поставщику в полном комплекте с приложением рекламации, написанной в произвольной форме, но с обязательным указанием следующих данных:

- тип и зав. номер изделия;

- внешнее проявление неисправности;

- фамилия лица, заполнившего рекламацию;

- обратный адрес и контактный телефон.

Адрес поставщика указан в договоре на поставку.

//РЭ Тан 3м3 -МОЛНИЯ -13-11- 2013.docx